景德镇市第一人民GE Revolution 256排CT技术保修服务采购需求

- 项目名称

- 景德镇市第一人民医院GE Revolution 256排CT技术保修服务采购项目

- 采购预算：150000.00元

- 项目简介

景德镇市第一人民医院经需要采购GE Revolution 256排CT技术保修服务一年（服务期内针对以上设备提供人工叫修、定期保养），保证设备处于最佳运行状态。

- 技术要求

- 服务内容：GE Revolution 256排CT整机技术维保，服务期内提供不限次数的免费人工叫修、定期保养、设备定期校对、协助计量检定。

- 服务期内对设备每年至少提供4次定期维护保养（符合产品厂家维护技术手册要求），并对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务内容包括并不限于以下内容：

（1）系统基本情况检查；

（2）图像质量检查；

（3）球管使用情况检查；

（4）重建系统检查；

（5）滑环通讯检查；

（6）软硬件安全性改版升级等。

（7）设备安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

（8）每次维护保养完成后，投标人须向采购人提供规范的维护保养报告及性能检测报告，报告要求提供保养前后对比照片，保养工单以CT室及仪修科双方签字为准。

- 工程师配备：须针对本项目提供1名经过原厂培训的工程师，工程师应具备相应的专业技术能力和维修经验。

- 维护保养期间，免费维修更换CCB板、左侧机架面板及右侧机架面板。

- 响应时间要求：提供24小时热线服务电话，随时在线响应。接到医院报修电话后，资深工程师30分钟内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电后工程师24小时内到达现场，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急处理措施。

- 开机率≥95%（按全年365天计算，全年停机不超过18天），开机率如果低于95%，每停机一天，维保免费延长3天，不足一天按照一天计算。

- 保证在维保期内具有维修保养设备的专业维修工具、仪器（投标时须提供工具仪器的清单和相应图片并加盖投标人电子签章）。

- 履约验收：投标人应按时完成定期维护保养，并出具完整的保养报告（保养报告需包含保养详细内容及保养前后对比照片），维保及维修工单须经CT室与仪修科双方签字确认方可生效。后期维保服务费由采购人根据投标人提供的保养报告和采购人前期已签字确认的维修工单以及服务质量情况来支付。

- 若医院搬迁需对该设备进行移机，则保养合同期限自设备停机之日起自动暂停；待医院完成搬迁并通知后，保养服务方在接到通知之日起重新开始履行保养义务，合同期限相应顺延。

- 五、其他条款：

- 服务期限：自合同签订之日起一年。

- 服务地点：采购单位指定地点。

- 付款方式：服务款项分4次支付，每季度支付一次。具体支付时间为每季度结束后的七个工作日内。每次支付合同价的 25%。

- 中标人向采购人开具合法票据，应通过信函或当面送达采购人，发票不得由第三方代开，中标人未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付合同款项，产生的损失由中标人承担。

- 投标人提交竞价前需自行前往采购单位进行现场探勘，向采购人提供维保方案并填写“现场探勘申请表”经采购单位仪修科科长签字确认。（响应文件提供采购人签字的现场探勘申请表，未提供者视为无效响应。）

- 保养结束后，采购人依据保养情况开展年度考核评分（评分表见附件）；得分低于70分的供应商，将被列入医院合作黑名单。

附件：

| 景德镇市第一人民医院医疗设备维保维保考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保设备名称 |  |  |  | 设备所在科室 |  |  |  |
| 服务公司 |  |  |  | 维保服务范围 |  |  |  |
| 联系人及联系方式 |  |  |  | 考核日期 |  |  |  |
| 维保合同期限 |  |  |  | 考核得分 |  |  |  |
| 对照检测服务双方约定条款，实际履行情况进行评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 |  | 满分 | 实际得分 | 评分科室 |
| 1 | 服务响应 （20分） | 电话响应及时性 | 接到故障报修电话后，应在2小时内接听并给予初步回应。每出现一次超过规定时间的情况，扣 2 分，扣完为止 |  | 10 |  | 使用科室 |
| 2 |  | 现场到达时效性 | 出现故障，维保人员需在合同规定时间内到达医院现场；每延迟 1 小时扣 2 分，扣完为止 |  | 10 |  | 使用科室 |
| 3 | 维修质量 （20分） | 故障修复成功 | 维修后设备正常运行，无遗留问题：10分，维修后仍存在同一问题：扣5分 |  | 10 |  | 使用科室 |
| 4 |  | 备件供应 | 备件供应应当及时，质量符合要求，备件来源可溯源，备件为全新一手件，可提供备件合格证件相关资料；符合以上要求得10分，缺一项扣2分，扣完为止。 |  | 10 |  | 仪修科 |
| 5 | 预防性维护 （20分） | 维护计划制定与执行 | 按合同规定制定预防性维护保养计划，并严格执行。计划制定完善得 3 分，执行率达到 100%得 7 分；执行率每下降 10%扣 2 分，扣完为止 |  | 10 |  | 使用科室+仪修科 |
| 6 |  | 维护报告完整性 | 每次预防性维护工作完成后，需提交详细的维护报告，包括维护内容、更换部件、设备状态评估、设备保养前后的对比照片等。报告完整、规范得 4 - 5 分；基本完整得 2 - 3 分；存在较多缺项得 0 - 1 分 |  | 5 |  | 使用科室+仪修科 |
| 7 |  | 潜在问题发现与解决 | 在预防性维护中，能够主动发现并解决潜在设备问题，避免故障发生，根据实际贡献程度给予 3 - 5 分 |  | 5 |  | 使用科室 |
| 8 | 技术能力 （10分） | 人员资质 | 维保公司派驻的维修人员应具备相应设备维修的专业资质证书。资质满足得 4 - 5 分；部分满足得 2 - 3 分；严重不满足得 0 - 1 分 |  | 5 |  | 仪修科 |
| 9 |  | 疑难问题解决能力 | 对于复杂疑难设备故障，维保公司能及时组织技术力量，在规定时间内解决问题。解决问题能力强得 4 - 5 分；一般得 2 - 3 分；较差得 0 - 1 分 |  | 5 |  | 使用科室 |
| 10 | 培训支持 （5分） | 设备操作和维护培训 | 提供设备操作和维护培训，且培训效果良好得 4 - 5 分。提供培训但效果不佳得 2 - 4 分，不提供培训得0 - 1分 |  | 5 |  | 使用科室+仪修科 |
| 11 | 设备开机率 （5分） | 设备开机率 | 开机率≥95%：5分；每低1个百分点扣1分。 |  | 5 |  | 使用科室 |
| 12 | 应急处理能力 （5分） | 应急处理能力 | 配合医院应急检查，有应急预案并执行：5分；未配合检查或无预案：扣2.5分 |  | 5 |  | 仪修科 |
| 13 | 服务态度与沟通协作 （15分） | 服务态度 | 通过医院相关部门和科室反馈，维保人员服务态度热情、耐心、主动，无投诉得 4 - 5 分；有轻微投诉得 2 - 3 分；有严重投诉得 0 - 1 分 |  | 5 |  | 使用科室+仪修科 |
| 14 |  | 沟通协作 | 维保公司与医院设备管理部门、临床科室保持密切沟通，及时反馈设备情况，积极配合医院工作。沟通协作良好得 8 - 10 分；一般得 4 - 7 分；较差得 0 - 3 分 |  | 10 |  | 使用科室+仪修科 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 0 |  |
| 改进意见及建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评组员： |  |  |  | 审核人： |  |  |  |